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1、主要实施内容

1.1遥测仪（金山路、漠江西路站点）检测现状

遥测仪（金山路、漠江西路站点）的外观及零部件检查结果如下表：

表1-1遥测仪（金山路、漠江西路站点）外观及零部件检查结果表

	序号
	检查项目
	检查记录
	备注

	1
	主机外观
	无撞击痕迹
	清洗

	2
	主机橡皮脚
	丢失3个
	补足

	3
	辅机侧板
	撞击变形
	建议更换

	4
	辅机三脚架
	生锈断裂
	更换

	5
	辅机橡皮脚
	丢失2个
	补足

	6
	辅机螺杆
	腐蚀生锈1个
	更换

	7
	螺母20×4
	腐蚀生锈2个
	更换

	8
	螺钉
	腐蚀生锈3个
	更换

	9
	手轮
	腐蚀生锈3个
	更换


送检的机动车尾气遥测仪（金山路、漠江西路站点）主机及辅机通电正常工作，软件可以正常连接工作，对光完成后红外波形偏低增益过高、紫外波形偏低积分时间过高、绿光偏移光柱偏低。  

   拆解后检查异常如下表：

表1-2拆解后检查异常表

	序号
	检查项目
	检查记录
	备注

	1
	主机腔体
	积灰严重
	需清洗

	2
	氘灯
	老化，亮度不够
	建议更换

	3
	指向光
	光弱、发散
	更换

	4
	辅机腔体
	半反镜片位移
	重新矫正

	5
	指向激光器
	光强减弱、光斑发散
	更换

	6
	分光镜
	镀膜层老化
	建议更换


1.2遥测仪（金山路、漠江西路站点）检测结果

检测结果显示，送检的机动车尾气遥测仪（金山路、漠江西路站点）主机及辅机内部各光学器件、部分零部件损坏、部分零部件参数异常，需重新校准矫正及更换部分异常配件。建议对送检的机动车尾气遥测仪（金山路、漠江西路站点）主机及辅机进行维修，维修完成后，确认校准参数合格后投入使用。

1.3工作目标

委托第三方服务机构对机动车尾气遥测仪（金山路、漠江西路站点）的设备维修以及另外3套遥测仪（漠江西路、东风四路、金山路点位）的校准，设备维修通过主机清洗、镜片清洁调校、氘灯更换及调试、光路调试等方式进行，并且新增固定式摄像机和应用服务器内存；设备校准包括测量遥感标准气、非接触速度计、温湿度压力仪、标准气、烟度计滤光片等设备精准度。机动车尾气遥测仪的运维能保障机动车尾气遥测仪的正常运行，确保其高效稳定，为阳江市机动车污染防治工作提供技术保障。

服务完成后质保期不低于1年。
2、工作计划

2024年11月31日前完成。
3、服务内容及费用预算
项目资金不高于18.9002万元，具体服务内容见下表。

表5-1 项目经费预算

	遥测仪维修

	遥测仪主机和副机
	一 
	主机端

	
	1
	主机检测、调校、标定
	2套
	　

	
	2
	主机端内外专用电子元器清洗剂清洁
	2套
	　

	
	3
	镜片清洁及调校
	2套
	　

	
	4
	氘灯更换及调试
	2套
	　

	
	5
	分光镜更换及调试
	2套
	　

	
	6
	2个套指向激光器更换及调校
	2套
	　

	
	7
	红外电路、控制板调校
	2套
	　

	
	8
	副机检测、调校、标定
	2套
	　

	
	9
	氘灯板
	1套
	

	
	二
	副机端

	
	9
	副机端内外专用电子元器清洗剂清洁
	2套
	　

	
	10
	11个反射镜及2个契形镜清洗剂清洁及调校
	2套
	　

	
	11
	绿光光路（5路）调试
	2套
	　

	
	12
	绿光电路（9路）调试
	2套
	　

	
	13
	辅机侧板更换
	2套
	　

	
	14
	辅机三脚架（支架焊接）
	2套
	包括螺杆、螺母、手轮等

	固定式摄像机
	1
	固定式摄像机

（海康定制，iDS-TCV900）
	2套
	包含远程调试，定制软件

	应用服务器内存
	1
	遥感黑烟应用服务器内存

(32G DDR4 2400T)
	2套
	内存由64G扩展到128G，需增加2条32G 



	遥测仪校准

	遥测仪校准
	3套
	
	



